## Slide 1: Marconi TF868B Meetbrug (1960)
Gerard Tel
LC-Kring 4/3/26
om 19.30

## Slide 2: Wat gaan we doen
Meetbrug: Theorie en schakelingen
De Zingende Meetbrug (1997)
Marconi Meetbrug: Schakelingen
Marconi: Verkrijgen en opknappen

## Slide 3: 1. Meetbrug
Bekend: voor R en C
Kan ook voor L, met referentie-C
Frequentie-meetbrug

## Slide 4: De Brug van Wheatstone
1833, S.H. Christie
1843, C. Wheatstone
Twee spanningsdelers
  R1 R2 en R3 Rx
  Regel tot VD = VB
  Rx = R3 / R1 x R2

## Slide 5: Waarom werkt het zo goed?
Alleen passieve componenten
  Alleen 0 te detecteren
  Brugspanning geen invloed
Groot bereik met decadentrap: R1 (of R3) heeft 1, 10, 100, 1k, 10, …
Nauwkeurigheid tot 0,01% mogelijk
 Meter met groot bereik nodig
Brug van Kelvin schakelt bedrading uit

## Slide 6: Condensator: Brug van De Sauty
Spanningsdeler met capaciteiten
Hier: regel Ca Meestal: Regel R2
Wisselspanning!
Evenwicht: Zx = Za x R1 / R2 Dwz Cx = Ca x R2 / R1

## Slide 7: Condensator: Brug van De Sauty
Meerdere bereiken:
  Condensatordecade of
  Weerstandsdecade
Bij verlies (lek) geen exact evenwicht!
  Schatten met minimum
  Meten met potmeter over referentie Ca

## Slide 8: Inductie: Brug van Maxwell
Kan met referentie C want L : R als R : C
Evenwicht: Lx = R1 x R3 x Ca
Meting Q: Verlieshoeken gelijk
Marconi TF868 heeft dit allemaal!

## Slide 9: Frequentie: Brug van Wien
Heel grappig ding!
Regel met R3 en C3
Evenwicht: ω2 = 1/(R3 R4 C3 C4)
Heeft Marconi (helaas) niet!

## Slide 10: Praktische overwegingen
Voeding en meter hebben geen gemeenschappelijk 0
Voltmeter moet heel gevoelig zijn
En niet dichtslaan bij sterke signalen

## Slide 11: 2. De Zingende Meetbrug
Gemaakt 1997
Meet R en C op zelfde schaal
Elk bereik loopt van 0 to +∞
Drie “generaties”

## Slide 12: Radiohobby in 1997
Geen NFOR, Wikipedia, dure multimeter…
Wens: condensators uit radio’s Veel “teer”, range 1nF tot 200nF
Twee kwadranten op 1 potmeter: Geeft in theorie oneindig bereik
Wissel Rx en Cx van plek: Lees R en C waarden van dezelfde schaal

## Slide 13: Brugschakeling
Keuze R/C
Vijf bereiken
R: B en Meter
C: Osc en ear
Referentie: 33i, mooie verdeling

## Slide 14: Schaalverdeling
R en C oplopend
1 en 10 symmetrisch, √10 midden (eig: 3,3)
Onder 1 en boven 10 in rood
Elco 50 - 100μF goed te meten
Overall nauwkeurigheid 5 – 10%

## Slide 15: Behuizing
Kastje getimmerd van plankjes, grijze verf
Frontplaat aluminium
Tevreden mee!
In 1998 Velleman meter met C …

## Slide 16: Voeden en meten
Eerste versie: geen wisselspanning ingebouwd
  Voor R een batterij en metertje
  Voor C aparte osc aansluiten en kristaloortje
Tweede versie: Verjaardagskaart met LS
Batterij! Laat aan 

## Slide 17: Versie 3: NE555
Er komen steeds mooiere spullen!
Oscillator NE555 van Ali, 68ct Werkt op 5 - 15V
Groene LED brandt op ¼ tot 50mA
Nu: ingebouwde NE555 osc met LED indicatie
Gebruik ca 5mA uit 9V batterij

## Slide 18: Leuk even voordoen!
C uit zakje
C uit Marconi
R rood rood bruin

## Slide 19: Meten in 2026
HoldPeak voor R en C
Ali’s TC1 voor R, C, L, T, D en AB-tjes
Geen idee wat-ie meet!

## Slide 20: 3. De Marconi Schakelingen
Meetbrug (vier delen)
Voeding: Gelijkspanning of oscillator
Detectie: Meetversterker met wijzer

## Slide 21: Meetbrug: Vier takken
Rx, Cx of Lx: te bemeten component Verder weinig over te zeggen!
Andere drie takken:
  Referentie C of R
  Regelbare weerstand met grote schaal
  Weerstands-decadetrap

## Slide 22: Referentie (L/C): C10 van 100nF
Reactantie bij 1kHz: 1600Ω
Verlies 0 – 10%: Serie RV5 van 160Ω
Verlies 10 – 100%: Meet bij 10kHz
Stand Q: Parallel RV6, 16kΩ

## Slide 23: Weerstandsbank (Range)
Zeven weerstanden
  R13 R14 RV7 is 2x 493k plus 30k
  R21 is 1Ω Met RV11 van 300Ω

## Slide 24: De Balanspotmeter
Waarde 1k semi-log
Schaal wordt per exemplaar erbij gemaakt!

## Slide 25: Drie meetstanden
R C en L, wissel takken
Voeding 1kHz, 10kHz, DC
Meetkant is geaard

## Slide 26: Voeding van de brug (L/C)
RC-Osc
ECC81
Output via T1
C’s voeren B+ dus vervangen

## Slide 27: Voeding voor R
T2 geeft 6 of 33V (x10-stand)
Gelijkrichting maar geen afvlakking of begrenzing!
Meet met pulserende gelijkspanning
Aangepast: Afvlak-C en serie-R

## Slide 28: Meetversterker: Ingang
DC door filter en Vibrator
Via C21 naar 1e trap
R30: AVC
V3/V4: ECC83

## Slide 29: Meetversterker: 2e trap
Koppeling via 2 LC-Kringen voor 1kHz en 10kHz
Anodeweerstand R34
Koppelcondensator C24

## Slide 30: Meetversterker 3e trap en detectie
Derde versterktrap V4a
C25 naar a+g van V4b
Vierde triode is als diode
Negatieve spanning via R42 naar R43 (meter) en R41 (AGC)
Waarom AGC in een meetversterker?

## Slide 31: 4. Verkrijgen en opknappen
Aangeboden Augustus 2025 op NFOR
Gratis, ophalen Achterveld (ca 30km)
Gert heeft gebracht (21/08/2025)
Documentatie: ©1960, 650exx Mijn SN is JA705/062

## Slide 33: Onderkant van chassis

## Slide 34: Preventief vervangen
Eerste elco, 8x Hunts papiercondensator
Gelijkrichtbrug voor R-meting En: afvlakking plus begrenzing
Spanningsinstelling: Solderen aan trafo
Opstarten met seriegloeilamp!

## Slide 35: Meten is zweten
Voor L en C: ca 350mV op brug
Voor R: 6V (of 33V op 10x stand)
Nauwkeurigheid ca. 1% (manual)
Waarden liggen binnen 2-3% van HoldPeak

## Slide 36: Weer even voordoen
Geïsoleerde bovenplaat
Zoemen bij R-meting
R groen blauw groen
C uit zakje
C uit Marconi
Filter choke 5H

## Slide 37: 5. Conclusies
Mooi meetinstrument
Krakende Fase-potmeter
Handleiding 43pp! Werking en Schema, alles heel mooi uitgelegd
Zelf geen behoefte: Te koop voor 22€ 15€ !!

## Slide 38: Meenemen / Tonen
Marconi
Zingende brug
TC1
Condensators
Choke en UGT